细菌内毒素检验操作规程（2019年版）

细菌内毒素检查法

1.简述

本规范适用于《中国药典》2015年版通则1143细菌内毒素检查法——凝胶法和光度测定法。后者包括浊度法和显色基质法。供试品检测时，可使用其中任何一种方法进行试验。当测定结果有争议时，除另有规定外，以凝胶限度试验结果为准。

1.2 供试品细菌内毒素限值的确定

1.2.1 	两类供试品的确定

两类供试品的确定：

1.《中国药典》或国家标准有规定的，按供试品各论中规定限值。

2.尚无标准规定的，按以下公式确定供试品内毒素限值。

L=K/M

L 为供试品的细菌内毒素限值，以 EU/ml、EU/mg、EU/U 等表示；

K 为按规定的给药途径，人用每千克体重每小时最大可接受的内毒素剂量，以 EU/(kg·h) 表示。其中注射剂，K=5 EU/(kg·h)；放射性药品注射剂，K=2.5 EU/(kg·h)；鞘内用药品，K=0.2 EU/(kg·h)；

M 为人用每千克体重每小时最大剂量，以 ml/(kg·h)、mg/(kg·h)、U/(kg·h) 等表示。药品人用最大剂量可依据药品使用说明书或参阅《临床用药须知》，中国人均体重按 60kg 计算，人体表面积按 1.62m² 计算。注射时间小于1小时的按1小时计算。

若供试品按体表面积给药，供试品每平方米体表面积剂量乘以 0.027 即可转换为每千克体重剂量，即：	M=[最大给药剂量/(𝑚2⋅ℎ)×1.62𝑚2]/60𝑘𝑔

1.3 供试品最大有效稀释倍数的确定

供试品最大有效稀释倍数的确定：

供试品的最大有效稀释倍数 (MVD) 按下式计算：

MVD=c⋅L/λ

式中：

L 为供试品的细菌内毒素限值；

c 为供试品溶液的浓度；

λ 为在凝胶法中鲎试剂的标示灵敏度（EU/ml），或在光度测定法中检测使用的最低内毒素浓度。

- 本文档提及到的仪器与用具

本文档提及到的仪器与用具统一规范：

1.天平：供试品称量用，分度值为 0.1mg 以下。

2.电热干燥箱：用于去除外源性内毒素，温度应能达到 250℃。

3.其他仪器：恒温水浴箱或适宜的恒温器（37℃±1℃）、旋涡混合器、细菌内毒素光度测定仪器。

4.试验用具：移液管（或刻度吸管、微量加样器及无热原吸头）、凝集管（10mm x 75mm）、试管、试管架、洗耳球、封口膜、时钟、75%酒精棉球、剪刀、砂轮。

试验所用的器皿需经过处理，以去除可能存在的外源性内毒素。耐热器皿常用干热灭菌法 250℃、30分钟以上去除，也可采用其他确证不干扰细菌内毒素检查的适宜方法。

若使用塑料器具，如微孔板和与微量加样器配套的吸头等，应选用标明无内毒素并且对试验无干扰的器具。

3.试药与试剂

试药与试剂统一规范：

细菌内毒素国家标准品或细菌内毒素工作标准品：除另有规定外，应使用中国食品药品检定研究院统一发放的标准品。

细菌内毒素检查用水：应符合灭菌注射用水标准，其内毒素含量小于 0.015EU/ml（用于凝胶法）或 0.005EU/ml（用于光度测定法）且对内毒素试验无干扰作用。

鲎试剂：包括凝胶法鲎试剂和光度法鲎试剂。凝胶法鲎试剂和光度法鲎试剂在首次使用前应分别通过鲎试剂灵敏度复核实验和标准曲线可靠性验证实验，符合规定方可使用。

4 .凝胶法操作方法

4.1 鲎试剂灵敏度复核

鲎试剂灵敏度复核目的：鲎试剂灵敏度复核的目的不仅是考察鲎试剂的灵敏度是否准确，也是考查检验人员操作方法是否正确及试验条件是否符合规定。因此要求每个试验室在使用一批新的鲎试剂前必须进行灵敏度复核试验。

4.1.1 试验操作

鲎试剂灵敏度复核操作步骤如下

1.细菌内毒素标准溶液的制备：取细菌内毒素国家标准品或工作标准品一支，按照标准品说明书加入规定量的细菌内毒素检查用水溶解其内容物，用封口膜将瓶口封严，置旋涡混合器上混合 15 分钟。然后进行稀释，制备成 4 个浓度的细菌内毒素标准溶液，即2λ、λ、0.5λ、0.25λ0.25λ（λ 为所复核的鲎试剂的标示灵敏度），每稀释一步均应在旋涡混合器上混合 30 秒（详细过程请参见标准品使用说明书）。若使用的为细菌内毒素国家标准品，可按其使用说明书将其稀释至规定浓度后分装、保存。若为细菌内毒素工作标准品，为一次性使用。待复核鲎试剂的准备：取规格为 0.1ml/支的鲎试剂 18 支，每支加入 0.1ml 检查用水溶解，轻轻转动瓶壁，使内容物充分溶解，避免产生气泡。若待复核鲎试剂的规格不是 0.1ml/支时，取若干支按其标示量加入检查用水复溶，充分溶解后将鲎试剂溶液混和在一起，然后每 0.1ml 分装到 10mm x 75mm 凝集管中，要求至少分装 18 管备用。

2.加样： 2λ、λ、0.5λ、0.25λ、的内毒素标准溶液每一浓度加 4 支管，加样体积为 0.1ml；另取 2 支（管）加入检查用水作为阴性对照。加样体积均为 0.1ml。

3.保温：加样结束后，将鲎试剂用封口膜封口，轻轻振动混匀，避免产生气泡，放入 37℃±1℃ 水浴或适宜恒温器中，保持水平状态，保温 60 分钟±2 分钟。

4.观察并记录结果：将每管拿出缓缓倒转 180° 观察，若管内形成凝胶，并且凝胶不变形，不从管壁滑脱者为阳性，记录为（+）；未形成凝胶或形成的凝胶不坚实、变形并从管壁滑脱者为阴性，记录为（-）。保温和拿取试管过程应避免受到振动造成假阴性结果。

4.1.2 试验结果计算

鲎试剂灵敏度复核的结果计算：

当最大浓度2λ 的 4 管均为阳性，最低浓度0.25λ 的 4 管均为阴性，阴性对照为阳性时（注：此处原文“阴性对照为阳性”疑为笔误，通常应为阴性对照为阴性）试验为有效。按下式计算反应终点浓度的几何平均值即为鲎试剂灵敏度的复核结果 (λc)：

λc=antilg(∑X/4)

式中：

X 为反应终点浓度的对数值 (lg)。反应终点浓度是指系列递减的内毒素标准溶液中最后一个呈阳性结果的浓度；4为每个浓度的平行管数量

4.1.3 结果判断

鲎试剂灵敏度复核的结果判断：

当λc在0.5λ∼2λ（包括0.5λ∼2λ）时判定该批鲎试剂灵敏度复核合格，可用于干扰试验和供试品细菌内毒素检查，并以λ（标示灵敏度）为该批鲎试剂的灵敏度。

4.1.4 举例说明

鲎试剂灵敏度复核的结果举例说明：

如待复核鲎试剂标示灵敏度为 0.125 EU/ml。试验结果如下：

第1管在0.25 EU/ml和0.125 EU/ml时为阳性，在0.0625 EU/ml和0.031 EU/ml时为阴性，阴性对照为阴性，其反应终点浓度为0.125 EU/ml。

第2管在0.25 EU/ml时为阳性，在0.125 EU/ml、0.0625 EU/ml和0.031 EU/ml时为阴性，阴性对照为阴性，其反应终点浓度为0.25 EU/ml。

第3管在0.25 EU/ml、0.125 EU/ml和0.0625 EU/ml时为阳性，在0.031 EU/ml时为阴性，阴性对照为阴性，其反应终点浓度为0.0625 EU/ml。

第4管在0.25 EU/ml、0.125 EU/ml和0.0625 EU/ml时为阳性，在0.031 EU/ml时为阴性，阴性对照为阴性，其反应终点浓度为0.0625 EU/ml。

使用公式计算如下：

λc=antilg(∑X/4)=antilg[(lg0.125+lg0.25+lg0.0625+lg0.0625)/4]=0.105(EU/ml)

在0.5λ∼2λ 范围内，符合规定。以标示灵敏度 0.125 EU/ml 为该批鲎试剂的灵敏度。

4.2 干扰试验

干扰试验的目的：确定供试品在多大的稀释倍数或浓度下对内毒素和鲎试剂的反应不存在干扰作用，为能否使用细菌内毒素检查法提供依据。并且验证当供试品的配方和工艺有变化，鲎试剂来源改变或供试品阳性对照结果呈阴性时供试品是否存在干扰作用。 建议使用较低灵敏度（如 0.5 EU/ml 或 0.25 EU/ml）的鲎试剂进行干扰试验的预试验，可尽量避免供试品所含的内毒素对干扰试验造成的阳性影响。正式干扰试验时，应尽量选择不干扰稀释倍数或浓度对应灵敏度的鲎试剂进行试验。

4.2.1 干扰试验预试验

干扰预实验目的：预试验的目的是初步确定供试品的最大不干扰浓度（当限值以 EU/mg 或 EU/U 活性单位表示）或最小不干扰稀释倍数（当限值以 EU/ml 表示），为正式干扰试验提供依据。

预实验做法：做法将无检测到内毒素的供试品进行一系列倍数的稀释，但最大的稀释倍数一般不得超过 MVD=CL/λ0.3 。使用鲎试剂对每一稀释倍数进行检验。每一稀释倍数下做 2 支供试品管和 2 支供试品阳性对照（即用该浓度的供试品稀释液将内毒素标准品制成2λ 浓度）。另取 2 支加入细菌内毒素检查用水作为阴性对照，2 支加入2λ 浓度的内毒素标准溶液作为阳性对照。保温 60 分钟±2 分钟后，观察并记录结果。

预实验结果判断：

1.当阴性对照为阴性，阳性对照为阳性时，试验为有效。

2.当系列浓度中出现供试品溶液 2 管为阴性，供试品阳性对照 2 管为阳性时，认为供试品在该浓度下不干扰试验，此稀释倍数即为最小不干扰稀释倍数。即可选该稀释倍数进行正式干扰试验。

当系列浓度中所有浓度的供试品管都不为阴性，或供试品阳性对照管不为阳性时，说明供试品对内毒素与鲎试剂的反应存在干扰，则应对供试品进行更大倍数稀释（不得超过 MVD），或通过其他适宜的方法（如过滤、中和、透析或加热处理等）排除干扰。为确保所选择的处理方法能有效地排除干扰且不会使内毒素失去活性，要使用预先添加了标准内毒素再经过处理的供试品溶液作为供试品阳性对照进行干扰试验。当供试品的内毒素限值单位为 EU/mg 或 EU/U 时，应将最小不干扰稀释倍数换算成最大不干扰浓度（即该稀释倍数下溶液的浓度），以 mg/ml 或 U/ml 表示。

4.2.2预试验举例

设某注射液限值为 2.5 EU/ml，按 MVD 计算出灵敏度为 0.03 EU/ml 下的 MVD 为 83 倍，将供试品溶液稀释一系列进行检验，用灵敏度为 0.25 EU/ml 的鲎试剂进行预试验。结果如下：

在干扰试验预试验中，供试品溶液在原液、5倍、10倍、20倍、40倍及80倍稀释条件下结果均为阴性。供试品阳性对照在原液、5倍及10倍稀释条件下结果为阴性，在20倍、40倍及80倍稀释条件下结果为阳性。根据上述结果，可初步确定供试品在20倍稀释条件下不再对内毒素与鲎试剂反应产生干扰，因此20倍为最小不干扰稀释倍数。

如上结果可初步确定该样品的最小不干扰稀释倍数为 20 倍，可在此浓度下进行正式干扰试验。

4.2.3 干扰试验

目的是检验在某一浓度下的供试品对于鲎试剂与内毒素的反应有无干扰作用。

制备内毒素标准对照溶液：取 1 支细菌内毒素标准品，用细菌内毒素检查用水稀释成 4 个浓度的标准溶液即2λ、λ、λ0.5λ、0.25λ。

制备含内毒素的供试品溶液：将供试品稀释至预试验中确定的不干扰稀释倍数，再用此稀释液将上述同一支细菌内毒素标准品稀释成 4 个浓度即2λ、λ、0.5λ、0.25λ 的含内毒素的供试品溶液。

举例：以注射用头孢哌酮钠（1克/瓶）为例：

1.标准品制备：取 10ml 检查用水溶解注射用头孢哌酮钠即为 100mg/ml，用内毒素检查用水将其稀释 20 倍（即 5mg/ml）后备用（注：冻干品或无菌粉末检查用水溶解后体积有无变化，根据具体情况定）。取一支细菌内毒素标准品，加入 1ml 细菌内毒素检查用水溶解，混匀后使用 5mg/ml 头孢哌酮钠溶液作为溶剂将细菌内毒素标准品依次稀释至2λ、λ、0.5λ、0.25λ

2.鲎试剂的准备：按 4.1.1.2 方法准备鲎试剂 28 支。

3.加样：将准备好的 28 支鲎试剂放在试管架上。将2λ、λ、0.5λ、0.25λ 的内毒素标准溶液每一浓度加 2 支管，另取 2 支加入检查用水作为阴性对照。将含2λ、λ、0.5λ、0.25λ 的内毒素的供试品溶液每一浓度加 4 支管，另取 2 支加入供试品溶液作为样品阴性对照。加样体积均为 0.1ml。

4.保温：加样结束后，放入 37℃±1℃ 水浴或适宜恒温器中，保温 60 分钟±2 分钟，观察并记录结果。

4.2.3 结果判断

只有当阴性对照和样品阴性对照溶液的所有平行管都为阴性，并且内毒素标准系列的结果在鲎试剂灵敏度复核范围内时，试验方为有效。

当供试品系列的结果符合鲎试剂灵敏度复核试验的要求时，即最大浓度

2λ 的 4 管均为阳性，最低浓度0.25λ 的 4 管均为阴性，阴性对照为阴性时，认为供试品在该浓度下无干扰作用。

其他情况则认为供试品在该浓度下干扰试验。应使用适宜方法排除干扰，如对供试品进行更大倍数的稀释，是排除干扰因素的简单有效方法。

在建立品种的细菌内毒素检查法时，为验证样品和不同鲎试剂反应的一致性，要求同时使用两个生产厂家的鲎试剂对至少三批样品进行干扰试验。如为上市品种建立统一的细菌内毒素检查法，应检测两个以上生产厂家的样品（独家上市品种除外）；如为新药需检测连续生产的样品。

4.3 凝胶限度试验

实验有效性说明：在细菌内毒素检查中，每批供试品必须做 2 支供试品管和 2 支供试品阳性对照，同时每次试验须做 2 支阳性对照和 2 支阴性对照。

4.3.1 操作方法

供试品溶液的制备：首先计算MVD=c⋅L/λ。λ 为所使用鲎试剂的标示灵敏度。然后将供试品进行稀释，其稀释倍数不得超过 MVD。

1.阳性对照溶液的制备：用检查用水将标准品稀释制成2λ 浓度的内毒素标准溶液（方法同 4.1.1.1）。

2.供试品阳性对照溶液的制备：用待检测的供试品溶液或其稀释液将内毒素标准品制成2λ 浓度的内毒素溶液（方法同 4.2.1.2.2 供试品阳性对照溶液的制备）。

也可采用简化法制备含内毒素的供试品溶液：同样以注射用头孢哌酮钠为例：取 0.5ml 浓度为4.0λ 的内毒素标准溶液加 0.5ml 浓度为 10mg/ml (2MVD浓度) 的供试品溶液得到 1ml 的含2λ 内毒素的浓度为 5mg/ml 的供试品溶液。

3.阴性对照液制备：即细菌内毒素检查用水。

4.鲎试剂的准备：取复溶后规格为 0.1ml/支或分装好的鲎试剂 8 管备用。

5加样：其中 2 支加入 0.1ml 供试品溶液或其稀释液（其稀释倍数不得超过 MVD）作为供试品管，2 支加入 0.1ml 阳性对照溶液作为阳性对照管（PC），2 支加入 0.1ml 检查用水作为阴性对照（NC），2 支加入 0.1ml 供试品阳性对照溶液作为供试品阳性对照管（PPC）。

6.保温：将管中溶液轻轻混匀后，用封口膜封闭管口，垂直放入 37℃±1℃ 水浴或适宜恒温器中，保温 60 分钟±2 分钟。

4.3.2 结果判断

情况1：当阳性对照都为阳性、供试品阳性对照都为阳性且阴性对照都为阴性时，试验方为有效。

情况2：若供试品 2 管均为阴性，认为该供试品符合规定。

情况3：当供试品的稀释倍数等于 MVD 时结果出现供试品 2 管均为阳性，应认为不符合规定；如 2 管中 1 管为阳性，1 管为阴性，按上述方法另取 4 支供试品管复试，4 管中如有 1 管为阳性，即认为不符合规定。

情况4：若供试品的稀释倍数小于 MVD 而结果出现 2 管均为阳性或 2 管中 1 管为阳性时，按同样方法将其稀释至 MVD 重新试验，再对结果进行判断。

4.4 凝胶半定量试验

凝胶半定量试验是什么：半定量试验是使用凝胶法估测供试品中内毒素含量的方法。系利用供试品系列与鲎试剂反应的终点浓度计算出供试品中内毒素的含量。

4.4.1 操作方法

1.供试品系列的制备：用检查用水将供试品溶液从已确定的不干扰浓度或稀释倍数下开始进行对倍稀释，制备成 2、4、8 等 N 个浓度，但最大稀释倍数不得超过所使用鲎试剂的 MVD。根据试验设计不同确定。

2.内毒素标准系列的制备：用检查用水将内毒素标准品稀释成 4 个浓度的标准溶液即2λ、λ、0.5λ、0.25λ

3供试品阳性对照溶液的制备：用已确定不干扰浓度或稀释倍数的供试品溶液将内毒素标准品制成2λ 浓度的内毒素溶液。

4.阴性对照液：即细菌内毒素检查用水。

5.鲎试剂的准备：取规格为 0.1ml/支或分装好的鲎试剂12+2N 支，其他准备按干扰试验项下的“鲎试剂准备”。

6.加样：将准备好的 鲎试剂取其中 10 支（管）放在试管架上，排成 5 列，每列 2 支。其中 4 列每列每支分别加入 0.1ml 的2λ、λ、0.5λ、0.25λ的内毒素标准溶液，另一列 2 支（管）加入 0.1ml 检查用水作为阴性对照。另外2N 支（管）鲎试剂，每 2 支分别加入 0.1ml 一个浓度的供试品溶液。另 2 支（管）加入 0.1ml 供试品阳性对照溶液作为样品阳性对照。

7.保温：将试管中溶液轻轻混匀后，保温 60 分钟±2 分钟。

4.4.2 试验结果计算

如内毒素标准系列最大浓度2λ 均为阳性，最低浓度0.25λ 均为阴性，阴性对照均为阴性，供试品阳性对照为阳性时，按下式计算内毒素标准溶液的反应终点浓度的几何平均值 (λt) 和供试品溶液每一系列反应终点浓度 c：

λt=antilg(∑X/2)

𝑐=D×λC

​

式中：X 为内毒素溶液的反应终点浓度的对数值 (lg)；c 为每个系列的反应终点浓度，即每一系列平行管的终点稀释倍数D 乘以鲎试剂标示灵敏度λc。如果检验的是稀释过的供试品，则将终点浓度乘以供试品进行半定量试验的初始稀释倍数，即得到每一系列的内毒素浓度c。如一个系列中供试品溶液的结果都为阴性，应记为内毒素浓度c 小于λ（如果检验的是稀释过的供试品，则记录为小于λ× 该供试品的最低稀释倍数）。如果结果都为阳性，应记为内毒素的浓度c 大于或等于最大的稀释倍数乘以λ。

4.4.3 结果判断

凝胶半定量试验中，出现怎样的结果，我们才认为试验为有效：当λc在0.5λ∼2λ 之间，试验方为有效。若每一系列内毒素浓度c 均小于规定的限值，判定供试品符合规定。供试品溶液的内毒素浓度为每一系列内毒素浓度的几何平均值，即按公式c=antilg(∑lgc/2) 计算。若任何系列内毒素浓度不小于规定的限值，则判定供试品不符合规定。不必计算供试品的内毒素浓度。

4.4.4 举例

设供试品为某注射液，干扰试验已确定其最小不干扰稀释倍数为 20 倍，其内毒素限值为 10 EU/ml，现使用灵敏度为 0.03 EU/ml 的鲎试剂检测供试品中的内毒素含量。

MVD=c⋅L/λ=10/0.03≈320 倍

将供试品溶液先稀释至 20 倍后，再进行对倍稀释。将 20 倍稀释液再稀释 2、4、8、16 倍，同时制备内毒素标准系列。

λc=antilg(∑X/2)=antilg[(lg0.0625+lg0.0625)/2]=0.0625(EU/ml)

λc在0.5λ∼2λ 之间，试验为有效。

由于供试品先被稀释了 20 倍，因此供试品每一系列的内毒素浓度分别为

C1=0.24×20=4.8 EU/ml 和C2=0.12×20=2.4 EU/ml。因为每一系列内毒素浓度均小于规定的限值，由此判定此批注射液内毒素检查符合规定。

计算注射液中的内毒素浓度为：

Ce=antilg(∑lgc/2)=antilg((lg4.8+lg2.4)/2)=3.40EU/ml

5 光度法操作方法

5.0 光度测定法的分类

光度测定法的分类：光度测定法分为浊度法和显色基质法。其中浊度法是指系利用检测鲎试剂与内毒素反应过程中浊度变化而测定内毒素含量的方法。根据检测原理，可分为终点浊度法和动态浊度法。显色基质法是指系利用检测鲎试剂与内毒素反应过程中产生的凝固酶使特殊底物释放出呈色团的多少而测定内毒素含量的方法。根据检测原理，分为终点显色法和动态显色法。

5.1 仪器的设置

光度测定法的实验准备：在试验开始前，应根据仪器的说明和试验的设计设定反应时间、反应温度（一般为 37℃±1℃）、检测波长等相关系数。供试品和鲎试剂的分装加样量、供试品和鲎试剂的比例以及保温时间等，需参照所用仪器和试剂的有关说明进行。

5.2 标准曲线的可靠性试验

额外说明：当使用新批号的鲎试剂或试验条件发生了任何可能会影响检验结果的改变时，需进行标准曲线的可靠性试验。

5.2.1 光度法操作方法试验操作

1.细菌内毒素标准溶液的制备：用检查用水将一支内毒素标准品溶解稀释，并制成至少 3 个浓度的稀释液（相邻浓度间稀释倍数不得大于 10），最低浓度不得低于所用鲎试剂的标示检测限。稀释操作方法同凝胶法。

2.鲎试剂的准备：要求内毒素标准系列中每一浓度至少做 3 支平行管，并要求同时做 2 支阴性对照。根据所制备的标准曲线中浓度的个数来计算所需要的鲎试剂体积。光度法鲎试剂都为 0.5ml 以上装量，在溶解后需将所有鲎试剂混合在一起，备用。

3.加样：将标准内毒素溶液和阴性对照按仪器要求的体积分装到仪器配置的反应容器中，如小试管或微孔板。再加入要求体积的鲎试剂，轻轻混匀，避免产生气泡，然后将反应容器放入光度测定仪中进行反应。

5.2.2 光度法操作方法的结果判断

当阴性对照内毒素的检测值小于标准曲线最低点的检测值或反应时间大于标准曲线最低点的反应时间，将全部数据进行线性回归分析。根据线性回归分析，标准曲线的相关系数 (r) 的绝对值应大于或等于 0.980，试验方为有效。否则须重新试验。

5.3 光度法操作方法的干扰试验

干扰试验的目的同凝胶法干扰试验。当鲎试剂、供试品的来源、配方、生产工艺改变或试验环境中发生了任何有可能影响试验结果的变化时，须重新进行干扰试验。

5.3.1 试验操作

1.曲线的制备：用检查用水将一支内毒素标准品溶解稀释，并制成至少 3 个浓度的稀释液（相邻浓度间稀释倍数不得大于 10），最低浓度不得低于所用鲎试剂的标示检测限。稀释操作方法同凝胶法。

2.供试品准备：将供试品进行一系列的稀释，但不得超过 MVD。选择标准曲线中点或一个靠近中点的内毒素浓度，设为λm，作为添加到供试品中的标准内毒素浓度。

3.鲎试剂的准备：根据标准曲线及供试品浓度个数来计算所需要的鲎试剂体积。鲎试剂溶解后需将所有试剂混合在一起，备用。

4.加样：标准曲线每个浓度不少于 2 支平行管，供试品每个浓度不少于 2 支平行管，同时供试品每个浓度的样品阳性对照也不少于 2 支平行管。并用检查用水制备 2 支阴性对照。

5.3.2 试验结果计算

当反应完毕后，仪器自动生成标准曲线并按所得线性回归方程分别计算出供试品溶液和含标准内毒素的供试品溶液的内毒素含量

ct和cs，按下式计算供试品每一浓度的回收率 (R)：

R=(Cs-Ct)/λm  ×100%

​

5.3.3 结果判断

情况1：当阴性对照的检测值小于标准曲线最低点的检测值或反应时间大于标准曲线最低浓度的反应时间，标准曲线的相关系数 (r) 的绝对值应大于或等于 0.980，试验有效。

情况2：当供试品的内毒素的回收率在 50%~200% 之间时，则认为在此浓度下供试品溶液不存在干扰作用。

情况3：当供试品系列的内毒素的回收率都不在指定的范围内，可重新制备比最低浓度 (λ) 更低的标准曲线，从而提高 MVD，将供试品进行更大倍数的稀释来排除干扰。或按“凝胶法干扰试验”中提及的其他适宜方法去除干扰因素，并要重复干扰试验来验证处理的有效性。

5.4 供试品细菌内毒素检查

5.4.1 试验操作

1.标准曲线的制备：用检查用水将一支内毒素标准品溶解稀释，并制成至少 3 个浓度的稀释液（相邻浓度间稀释倍数不得大于 10），最低浓度不得低于所用鲎试剂的标示检测限。稀释操作方法同凝胶法。

2.供试品准备：将供试品稀释至一个已证实无干扰作用的浓度，并同时制备该浓度下的供试品阳性对照。

3.鲎试剂的准备及加样：标准曲线每个浓度不少于 2 支平行管，供试品不少于 2 支平行管，供试品阳性对照也不少于 2 支平行管。并用检查用水做 2 支阴性对照。将标准内毒素溶液、供试品、供试品阳性对照和阴性对照按仪器要求的体积分装到仪器配置的反应容器中，再将鲎试剂也按要求的体积加入到反应容器中，轻轻混匀，避免产生气泡，然后将反应容器放入光度测定仪中进行反应。

5.4.2 结果判断

当反应完毕后，使用标准曲线来计算供试品的每一个平行管的内毒素浓度。试验必须符合以下三个条件方为有效：

1.标准曲线的结果要符合“标准曲线的可靠性试验”中的要求。

2.该浓度下的内毒素回收率要在 50%~200% 的范围内。

3.阴性对照的检测值小于标准曲线最低点的检测值或反应时间大于标准曲线最低点的反应时间。

判断标准：若供试品溶液所有平行管的平均内毒素浓度乘以稀释倍数后，小于规定的内毒素限值，判供试品符合规定。若大于或等于规定的内毒素限值，判供试品不符合规定。

6 注意事项

实验操作应在清洁环境中进行，过程中应防止内毒素的污染。在使用洗耳球、移液管取样时，应注意不要将洗耳球中的气体吹入溶液中，以防止气体中的内毒素进入供试液。溶解鲎试剂及混匀供试品和鲎试剂时，不要剧烈振荡避免产生气泡。由于凝集反应是不可逆的，所以在反应过程中及观察结果时应注意不要使试管受到振动，以免使凝胶破碎产生假阴性结果。进行干扰实验时，标准对照系列和含内毒素的供试品溶液系列应同时进行。在进行鲎试剂灵敏度复核、干扰实验和供试品细菌内毒素检查时，各个实验中要求的对照应同时进行，并在实验有效的情况下才能进行计算和判断。有些供试品在使用非简化法制备供试品阳性对照时结果是存在干扰作用的，但是如果使用简化法则结果表现为无干扰，说明使用简化法会掩盖供试品的干扰作用，这样的供试品不适合使用简化法。供试品阳性对照能否采用简化法，应根据具体品种进行验证。玻璃器皿的洗涤：将玻璃器皿放入铬酸洗液或其他热原灭活剂或清洗液中充分浸泡，然后取出将洗液晾干，用自来水将残留洗液彻底洗净，再用蒸馏水反复冲洗三遍以上，晾干后放入适宜的密闭金属容器中或用锡箔纸包好后再放入金属容器内，放置入烤箱。

耐热器皿外源性内毒素的去除：将洁净干燥的器皿放入适宜的密闭金属容器中或用锡箔纸包好后再放入金属容器内，放置入电热干燥箱。将干燥箱调至 250℃，待干燥箱温度升至设定的温度后开始计时，250℃ 干烤 30 分钟以上。达到规定时间后，关闭电源待干燥箱温度自然降至室温后使用。

供试品溶液的制备：某些供试品需进行复溶、稀释或在水性溶液中浸提制成供试品溶液。一般供试品溶液和鲎试剂混合后溶液的 pH 值在 6.0~8.0 为宜。对于过酸、过碱或本身有缓冲能力的供试品，需调节被测溶液（或其稀释液）的 pH 值至 6.0~8.0，可使用酸、碱溶液或适宜的缓冲液调节 pH 值。酸或碱溶液须用细菌内毒素检查用水在已去除内毒素的容器中配制。缓冲液必须经过验证不含内毒素和干扰因子。